{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,3,0],[4,0,8,0],[9,0,13,0],[14,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,23,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年如皋市重点污染源有组织废气执法监测统计表2"]
["企业名称","监测点","监测日期","监测项目","流量\n(m³/h)","温度\n(°C)","湿度\n(%)","含氧量\n(%)","流速\n(m/s)","实测浓度","折算浓度","排放限值","单位","是否\n超标"]
["江苏力星通用钢球股份有限公司","1#综合车间磨球东排气筒","2024-06-20","非甲烷总烃","36605.5","19","3.4","","7.3","2.83","2.83","60","mg/m3","否"]
[null,"1#综合车间磨球西排气筒","2024-06-20","非甲烷总烃","33330.25","24.6","3.5","","6.8","2.82","2.82","60","mg/m3","否"]
["上海电气环保热电（南通）有限公司","4#炉排气筒(DA001)","2024-06-18","二氧化硫","104448","139.8","27.5","6.6","12.4","6","4","100","mg/m3","否"]
[null,"4#炉排气筒(DA001)","2024-06-18","氮氧化物","104448","139.8","27.5","6.6","12.4","131","91","300","mg/m3","否"]
[null,"4#炉排气筒(DA001)","2024-05-30","二噁英类","125175","135","25","7.7","14","0.0057","0.0057",".1","ng TEQ/Nm3","否"]
[null,"4#炉排气筒(DA001)","2024-05-30","颗粒物","123416","135.9","24.4","7.8","14","2.1","1.6","30","mg/m3","否"]
[null,"4#炉排气筒(DA001)","2024-06-18","一氧化碳","104448","139.8","27.5","6.6","12.4","<3","<3","100","mg/m3","否"]
["南通绿能固废处置有限公司","流化床焚烧炉（一期）(FQ-019501)","2024-07-15","二氧化硫","30787","62.7","22.1","15.3","12","14","24","100","mg/m3","否"]
[null,"流化床焚烧炉（一期）(FQ-019501)","2024-07-15","氮氧化物","30787","62.7","22.1","15.3","12","14","25","300","mg/m3","否"]
[null,"流化床焚烧炉（一期）(FQ-019501)","2024-07-15","一氧化碳","30787","62.7","22.1","15.3","12","32","56","100","mg/m3","否"]
[null,"流化床焚烧炉（一期）(FQ-019501)","2024-06-04","二噁英类","38789","68.1","8.6","15.7","13","0.056","0.056","0.1","ng TEQ/Nm3","否"]
[null,"流化床焚烧炉（一期）(FQ-019501)","2024-06-04","颗粒物","34997","66.5","8.6","15.5","11.8","5.2","9.5","30","mg/m3","否"]
["南通九洲环保科技有限公司","排气筒","2024-05-31","颗粒物","9723","54.3","18.6","10.8","5.1","2.8","2.7","30","mg/m3","否"]
[null,"排气筒","2024-05-31","氮氧化物","9723","54.3","18.6","10.8","5.1","37","36","300","mg/m3","否"]
[null,"排气筒","2024-05-31","二噁英类","11829","55.4","19.2","10.6","6.2","0.14","0.14","0.5","ng TEQ/Nm3","否"]
[null,"排气筒","2024-05-31","一氧化碳","9723","54.3","18.6","10.8","5.1","<3","<3","100","mg/m3","否"]
[null,"排气筒","2024-05-31","二氧化硫","9723","54.3","18.6","10.8","5.1","<3","<3","100","mg/m3","否"]
["江苏力星通用钢球股份有限公司","1#综合车间磨球东排气筒","2024-06-24","颗粒物","33862","27","3.2","","6.9","3.7","3.7","20","mg/m3","否"]
[null,"1#综合车间磨球西排气筒","2024-06-24","颗粒物","37794.7","28.1","3.7","","7.8","3.7","3.7","20","mg/m3","否"]
["江苏大唐国际如皋热电有限责任公司","锅炉废气排气筒","2024-06-18","二氧化硫","56659","56.3","26.5","5.8","12.9","<3","<3","35","mg/m3","否"]
[null,"锅炉废气排气筒","2024-06-18","烟尘","56754","57.1","26.7","5.8","13","1.2","1.2","10","mg/m3","否"]
[null,"锅炉废气排气筒","2024-06-18","氮氧化物","56659","56.3","26.5","5.8","12.9","7","7","50","mg/m3","否"]