{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水比对"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水比对","index":0,"n_rows":143,"n_cols":9,"rows_kept":143,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,17,0],[2,1,17,1],[18,0,29,0],[18,1,29,1],[30,0,41,0],[30,1,41,1],[42,0,53,0],[42,1,53,1],[54,0,59,0],[54,1,59,1],[60,0,69,0],[60,1,69,1],[70,0,85,0],[70,1,85,1],[86,0,89,0],[86,1,89,1],[90,0,104,0],[90,1,104,1],[105,0,119,0],[105,1,119,1],[120,0,123,0],[120,1,123,1],[124,0,142,0],[124,1,142,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年如皋市重点污染源比对监测统计表2"]
["企业名称","监测点","监测日期","监测项目","样品类型","手动监测值","自动监测值","比对结果","技术要求"]
["如皋市泰尔特染整有限公司","废水排放口","2024-04-23","总磷（以P计）","实际样","0.2","0.185","-0.02mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","总磷（以P计）","实际样","0.2","0.187","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","总磷（以P计）","实际样","0.2","0.189","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","总磷（以P计）","标准样","0.5","0.468","-6.4%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-04-23","总氮（以N计）","实际样","7.27","6.37","-12.38%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-23","总氮（以N计）","实际样","7.37","6.81","-7.6%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-23","总氮（以N计）","实际样","7.33","6.35","-13.37%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-23","总氮（以N计）","标准样","15","15.510","3.4%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-04-23","化学需氧量","实际样","62","41.3","-33.39%","相对误差不超过±20%"]
[null,null,"2024-04-23","化学需氧量","实际样","66","38.6","-41.52%","相对误差不超过±20%"]
[null,null,"2024-04-23","化学需氧量","实际样","57","39.5","-30.7%","相对误差不超过±30%"]
[null,null,"2024-04-23","化学需氧量","标准样","100","104.3","4.3%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","实际样","1.5","1.430","-0.07mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","实际样","1.5","1.480","-0.02mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","实际样","1.5","1.560","0.06mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","标准样","5","4.840","-3.2%","相对误差不超过±10%"]
["如皋市华伦漂染有限公司","废水排放口","2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","8.60","20.05","133.14%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","8.60","20.05","133.14%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","8.60","20.05","133.14%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","1.26","0.66","-0.6mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","1.26","0.66","-0.6mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","1.26","0.66","-0.6mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.72","0.697","-3.19%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.72","0.697","-3.19%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.72","0.697","-3.19%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","196","64.07","-67.31%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","196","64.07","-67.31%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","196","64.07","-67.31%","相对误差不超过±15%"]
["如皋市富利高漂染有限公司","污水排放口","2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","5.70","3.58","-37.19%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","5.70","3.58","-37.19%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","5.70","3.58","-37.19%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.32","0.343","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.32","0.343","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.32","0.343","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","117","48.6","-58.46%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","117","48.6","-58.46%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","117","48.6","-58.46%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","15.8","18.56","17.47%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","15.8","18.56","17.47%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","15.8","18.56","17.47%","相对误差不超过±15%"]
["如皋市永鸿染整有限公司","废水排放口","2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","1.10","1.468","0.37mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","1.10","1.468","0.37mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","总氮（以N计）","实际样","1.10","1.468","0.37mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","87","54.963","-36.82%","相对误差不超过±20%"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","87","54.963","-36.82%","相对误差不超过±20%"]
[null,null,"2024-04-09","化学需氧量","实际样","87","54.963","-36.82%","相对误差不超过±20%"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.08","0.051","-0.03mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.08","0.051","-0.03mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","总磷（以P计）","实际样","0.08","0.051","-0.03mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","0.108","0.021","-0.09mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","0.108","0.021","-0.09mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-09","氨氮（NH3-N）","实际样","0.108","0.021","-0.09mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["如皋市盛鸿漂染有限公司","污水排放口","2024-08-01","总氮（以N计）","实际样","7.95","7.84","-1.38%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-08-01","总氮（以N计）","实际样","7.86","8.01","1.91%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-08-01","总氮（以N计）","实际样","7.82","7.45","-4.73%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-08-01","总氮（以N计）","标准样","15","15.340","2.27%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-08-01","总磷（以P计）","实际样","0.71","0.727","2.39%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-08-01","总磷（以P计）","实际样","0.75","0.701","-6.53%","相对误差不超过±15%"]
["如皋市盛鸿漂染有限公司","污水排放口","2024-08-01","总磷（以P计）","实际样","0.69","0.764","10.72%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-08-01","总磷（以P计）","标准样","0.5","0.493","-1.4%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-08-01","氨氮（NH3-N）","实际样","0.292","0.200","-0.09mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-08-01","氨氮（NH3-N）","实际样","0.307","0.200","-0.11mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-08-01","氨氮（NH3-N）","实际样","0.357","0.190","-0.17mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-08-01","氨氮（NH3-N）","标准样","10","9.830","-1.7%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-08-01","化学需氧量","实际样","48","49.5","3.13%","相对误差不超过±30%"]
[null,null,"2024-08-01","化学需氧量","实际样","47","46.8","-0.43%","相对误差不超过±30%"]
[null,null,"2024-08-01","化学需氧量","实际样","47","44.2","-5.96%","相对误差不超过±30%"]
[null,null,"2024-08-01","化学需氧量","标准样","80","84.6","5.75%","相对误差不超过±10%"]
["江苏泰慕士针纺科技股份有限公司","污水排放口","2024-07-25","化学需氧量","实际样","73","31.7","-56.58%","相对误差不超过±20%"]
[null,null,"2024-07-25","化学需氧量","实际样","67","43.1","-35.67%","相对误差不超过±20%"]
[null,null,"2024-07-25","化学需氧量","实际样","64","37.4","-41.56%","相对误差不超过±20%"]
[null,null,"2024-07-25","化学需氧量","标准样","23.8","20.8","-12.61%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-07-25","总氮（以N计）","实际样","9.22","9.635","4.5%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-07-25","总氮（以N计）","实际样","9.14","9.495","3.88%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-07-25","总氮（以N计）","实际样","9.05","8.425","-6.91%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-07-25","总氮（以N计）","标准样","1.09","0.956","-12.29%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-07-25","氨氮（NH3-N）","实际样","1.44","1.281","-0.16mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-07-25","氨氮（NH3-N）","实际样","1.68","0.904","-0.78mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-07-25","氨氮（NH3-N）","实际样","1.44","1.304","-0.14mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-07-25","氨氮（NH3-N）","标准样","1.44","1.281","-11.04%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-07-25","总磷（以P计）","实际样","0.10","0.067","-0.03mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-07-25","总磷（以P计）","实际样","0.218","0.062","-0.16mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-07-25","总磷（以P计）","实际样","0.218","0.062","-0.16mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-07-25","总磷（以P计）","标准样","0.218","0.218","0%","相对误差不超过±10%"]
["如皋鸿源污水处理有限公司","废水排放口","2024-05-13","化学需氧量","实际样","24","10.26","-13.74mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","化学需氧量","实际样","25","9.75","-15.25mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","化学需氧量","实际样","24","8.91","-15.09mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","化学需氧量","标准样","100","102.99","2.99%","相对误差不超过±10%"]
["如皋鸿源污水处理有限公司","废水排放口","2024-05-13","化学需氧量","标准替代样","25","26.1","1.1mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","总磷（以P计）","实际样","0.01","0.016","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","总磷（以P计）","实际样","0.01","0.003","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","总磷（以P计）","实际样","0.01","0.007","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","总磷（以P计）","标准样","0.5","0.491","-1.8%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-05-13","总磷（以P计）","标准替代样","0.2","0.192","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","氨氮（NH3-N）","实际样","0.203","0.09","-0.11mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","氨氮（NH3-N）","实际样","0.182","0.03","-0.15mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","氨氮（NH3-N）","实际样","0.142","0.04","-0.1mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","氨氮（NH3-N）","标准样","5","4.92","-1.6%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-05-13","氨氮（NH3-N）","标准替代样","1.5","1.38","-0.12mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","总氮（以N计）","实际样","1.42","2.45","1.03mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","总氮（以N计）","实际样","1.67","2.43","0.76mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","总氮（以N计）","实际样","1.78","2.25","0.47mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-13","总氮（以N计）","标准样","12.5","12.34","-1.28%","相对误差不超过±10%"]
["如皋市同源污水处理有限公司","废水排放口","2024-05-14","化学需氧量","实际样","33","13.7","-58.48%","相对误差不超过±30%"]
[null,null,"2024-05-14","化学需氧量","实际样","31","13.2","-57.42%","相对误差不超过±30%"]
[null,null,"2024-05-14","化学需氧量","实际样","32","13","-59.37%","相对误差不超过±30%"]
[null,null,"2024-05-14","化学需氧量","标准样","50","50.6","1.2%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-05-14","化学需氧量","标准替代样","25","27.6","2.6mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-05-14","总氮（以N计）","实际样","9.62","12.13","26.09%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-05-14","总氮（以N计）","实际样","9.92","10.49","5.75%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-05-14","总氮（以N计）","实际样","9.24","10.58","14.5%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-05-14","总氮（以N计）","标准样","15","14.66","-2.27%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-05-14","氨氮（NH3-N）","实际样","0.168","0.05","-0.12mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-14","氨氮（NH3-N）","实际样","0.194","0.05","-0.14mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-14","氨氮（NH3-N）","实际样","0.167","0.03","-0.14mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-14","氨氮（NH3-N）","标准样","5","4.87","-2.6%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-05-14","氨氮（NH3-N）","标准替代样","1.5","1.45","-0.05mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-05-14","总磷（以P计）","实际样","0.14","0.143","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["如皋市同源污水处理有限公司","废水排放口","2024-05-14","总磷（以P计）","实际样","0.10","0.16","0.06mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-05-14","总磷（以P计）","实际样","0.11","0.144","0.03mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-05-14","总磷（以P计）","标准样","0.5","0.482","-3.6%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-05-14","总磷（以P计）","标准替代样","0.2","0.193","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["如皋市蒲涛污水处理有限公司","废水排放口","2024-04-23","化学需氧量","实际样","26","20.5","-5.5mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","化学需氧量","实际样","26","20.7","-5.3mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","化学需氧量","实际样","25","20.3","-4.7mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","化学需氧量","标准样","50","52.4","4.8%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-04-23","化学需氧量","标准替代样","25","28","3mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","实际样","0.537","0.120","-0.42mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","实际样","0.504","0.110","-0.39mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","实际样","0.558","0.110","-0.45mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","标准样","5","5.050","1%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-04-23","氨氮（NH3-N）","标准替代样","1.5","1.520","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","总磷（以P计）","实际样","0.06","0.061","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","总磷（以P计）","实际样","0.06","0.070","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","总磷（以P计）","实际样","0.06","0.069","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","总磷（以P计）","标准样","0.5","0.506","1.2%","相对误差不超过±10%"]
[null,null,"2024-04-23","总磷（以P计）","标准替代样","0.2","0.209","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,null,"2024-04-23","总氮（以N计）","实际样","6.02","6.81","13.12%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-23","总氮（以N计）","实际样","6.06","6.72","10.89%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-23","总氮（以N计）","实际样","6.04","6.90","14.24%","相对误差不超过±15%"]
[null,null,"2024-04-23","总氮（以N计）","标准样","15","14.920","-0.53%","相对误差不超过±10%"]